中国政法大学校医院数字化摄影系统采购项目采购需求书

中国政法大学招投标及采购管理办公室

二〇二零年四月二十七日

项目需求

一、项目基本情况

1、项目名称：中国政法大学校医院数字化摄影系统采购项目

2、项目质量：合格

3、设备内容：平板式数字化X线摄影系统

4、采购数量：1套

二、技术需求

1、功能要求

1.1所招设备满足头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位的数字X线拍摄需求。

*1.2 X线球管为原装进口，且为本厂家生产；探测器为本厂或合资公司生产。

2、主要技术规格和要求

2.1X线球管

2.1.1悬吊式X线球管。

*2.1.2双焦点：小焦点≤0.6mm，大焦点≥1.2mm

2.1.3焦点功率：小焦点≥33 kW，大焦点≥100KW

2.1.4最大管电流≥800mA @ 80KV。

2.1.5旋转阳极转速≥9000转/分。

2.1.6阳极热容量≥300KHU。

2.1.7管套热容量≥2.3MHU

2.1.8自动缩光器，可根据检查类型，自动设置照射野，也可手调。

2.1.9球管可在近台电动操作，球管头有显示器显示摆位信息

2.1.10球管与探测器具有自动跟踪和自动对中功能。

2.1.11球管纵向移动范围≥344cm

2.1.12球管横向移动范围≥150cm

2.1.13球管垂直移动范围≥165cm

2.1.14球管绕垂直轴旋转范围≥±180°

2.1.15球管绕水平轴旋转范围≥±125°

2.2高压发生器

2.2.1输出功率≥65KW。

2.2.2逆变频率≥200 kHz

2.2.3管电压范围:40—150KV，每步1KV。

2.2.4自动曝光功能及手动调节设置。

2.2.5最短曝光时间≤1ms。

2.2.6曝光至图像预示时间≤4秒。

2.2.7具有区域剂量计算和显示功能。

2.3探测器

*2.3.1固定型探测器，材料组成：碘化铯/非晶硅。

*2.3.2探测器尺寸：≥43x43cm。

2.3.3像素尺寸≤148微米。

2.3.4像素矩阵≥2800X2800

*2.3.5分辨率≥3.3lp/mm

2.3.6成像数据位≥16bit。

2.3.7量子检出效率≥60% @ 0.05lp/mm。

2.3.8冷却方式：自然冷却。

2.4	胸片架

2.4.1胸片架中含有一块固定探测器

*2.4.2探测器电动式升降运动、电动倾斜运动。

*2.4.35视野电离室自动曝光系统。

2.4.4活动范围：纵向移动探测器中心距地面30-180cm

2.4.5探测器可行-20º—+90º电动倾斜。

*2.4.6可插拔震荡式滤线栅，栅密度40lp/cm,栅比8：1，栅焦距f=140cm

*2.4.7探测器两侧具有控制面板，可控制探测器升降、旋转，也可控制有效电离室位置、调整光圈大小等

*2.4.8具有无线遥控功能，可遥控探测器升降、旋转，也可遥控有效电离室位置、光圈大小等

2.5	移动拍片床

2.5.1床体带有轮子，可以四向移动，可锁定。

2.5.2床面高度≤700 mm

2.5.3床面面积≥2000*750 mm

2.5.4最大承重≥ 135 kg

2.6图像采集工作站

2.6.1专用一体化集成工作站

2.6.1.1windows操作系统

2.6.1.2硬盘存储: ≥500G

2.6.1.3内存:  ≥8G

2.6.1.4监视器≥19英寸

*2.6.1.5主控制台采用GSDF专业监视器，且支持触摸操控方式。

2.6.1.6监视器亮度≥200 cd/㎡，对比度≥500:1

2.6.1.7高压发生器控制与系统操作高度集成

2.6.2配备专用的头颅、胸部、四肢等全身各部位处理软件

2.6.2.1配备自动图象范围探测,修整、漫游、图像标注功能

2.6.2.2具有局部放大观察、病人资料显示、边缘增强、图像调整功能

2.6.2.3具有窗宽窗位调节、动态范围调节、图象反转功能

2.6.2.4具有暴光参数自动选择、病人数据输入功能

2.6.2.5具有AEC

2.6.3高级临床应用系统

2.6.3.1患者检查代码智能匹配功能（从RIS自动获取病人信息和检查部位）

2.6.3.2根据年龄、体重等信息智能识别7种病人类型，并自动对应不同的后处理协议

2.6.3.3UNIQUE处理协议（寻找ROI功能，并给予制定密度值，保证图像质量）

2.6.3.4自动打印(排版、胶片大小、胶片方向根据用户习惯自动定义)

2.6.3.5智能打印（多个部位打印在一张胶片上）

2.6.3.6具有多传输节点，可同时向4个传输节点传输图像

2.6.3.7可根据选定的感兴趣区域组织自动进行对比度亮度调节

2.6.3.8可在不同病人之间进行图像移动

2.6.3.9进行图像后处理时全屏操作

2.6.3.10具有患者体位和电离室匹配选择功能

*2.6.3.11图像保存灰阶：≥16bit

2.6.3.12图像DICOM发送灰阶：≥15bit

2.6.3.13患者图像可以刻录到CD或DVD光盘，并自带阅图软件

2.7	网络

2.7.1Dicom print

2.7.2Dicom worklist

2.7.3Dicom MPPS

2.7.4Dicom storage and export

2.8	球管保护技术

*2.8.1每次曝光可同时使用两个焦点，降低单焦点过热损坏风险

2.8.2可实现在0.6mm和1.2mm之间步进为0.1的任意焦点

2.8.3根据检查部位自动调整焦点尺寸以获得最佳的图像质量

2.8.4根据检查部位厚度自动调整最佳焦点功率来获得最佳穿透X线

三、售后服务

1有完善的售后服务，提供专门的临床应用培训及设备维修服务

2具有2个以上总价值超过1000万美元的专门备件库（要求提供厂家盖章的备件库地址及联系电话）